# Лабораторная работа 1

Цель работы

Ознакомиться:

— с системой сохранения единства мер в машиностроении;

— с плоскопараллельными концевыми мерами длины, их классификацией и применением в машиностроении;

Приобрести навыки:

—  в составлении блока концевых мер и угловых мер;

— в определении размера блока концевых и угловых мер с учетом погрешностей.

Необходимое оборудование и инструмент:

– комплекты образцовых мер.

Время проведения работы 2 часа.

Теоретическое содержание работы

Система сохранения единства мер в машиностроении

Для обеспечения принципа взаимозаменяемости деталей необходимо, чтобы все предприятия страны имели единые меры и измерительные средства, обеспечивающие надлежащую точность измерения изготавливаемых деталей. С этой целью в СССР была внедрена Государственная система обеспечения единства измерения. Эта система устанавливает организацию, порядок и способы доведения точности государственных эталонов до всех производственных измерений.

До 1960 г. за международный эталон основной единицы длины был принят - 1 м, а также за государственный эталон СССР было принято расстояние между осями двух соседних штрихов, нанесенных на стержне X - образного сечения, выполненного из сплава иридия с платиной. Точность воспроизведения единицы длины этим эталоном не превышала 0,1 мкм. Эти искусственные эталоны не удовлетворяли возрастающих требований технического прогресса, поэтому было принято решение создать естественный эталон единицы длины, и в 1960 г. совместно с утверждением Международной системы единиц было принято новое определение метра, а старое отменено.

Согласно ГОСТ 8.417-81 за международный метр принята длина, равная 1650763,73 длине волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2р10 и 5d5 атома криптона-86. Новый метод воспроизведения единицы длины позволяет воспроизводить основную единицу длины - 1 метр с точностью 0,002 мкм,

Передача основной единицы длины от эталона к детали осуществляется в соответствии с поверочной схемой . Согласно поверочной схеме от эталонного метода воспроизведения метра в длинах световых волн единица длины передается на рабочие эталоны.

Рабочие эталоны представляют собой концевые меры длины, выполненные из кварца. Они хранятся в определенных условиях в центральных метрологических институтах и используются ими для проверки образцовых мер 1-го разряда. От рабочих эталонов размер единицы измерения передается на образцовые концевые меры длины от 1-го до 5-го разрядов.

Образцовые меры предназначены для хранения единицы измерения, проверки и градуировки по ним других мер и измерительных приборов и инструментов. Образцовые меры также периодически проверяются. Образцовые меры 2-го разряда проверяются по мерам 1-го разряда, меры 3-го разряда - по мерам 2-го разряда и т.д.

От образцовых концевых мер размер единицы длины или ее доли передается на рабочие меры длины и рабочие измерительные приборы и инструменты.

Передача единицы плоского угла также производится от эталона к измерительным приборам и инструментам. В качестве эталона единицы плоского угла ГОСТ 8.016-75 устанавливает 36-гранную кварцевую призму с центральным углом между смежными гранями 10°. От эталона единица плоского угла передается с помощью вторичных эталонов образцовым мерам. Рабочие меры и измерительные приборы проверяются по образцовым мерам.

Стандарт устанавливает порядок проведения поверки измерительных средств. Согласно стандарту поверке подвергаются все измерительные средства предприятий. Периодичность поверки установлена соответствующими инструкциями. Например, поверка штанген-инструментов, микрометрических и индикаторных инструментов и приборов производится один раз в год, микроскопов и других оптических приборов - один раз в два года и т.д. Сроки поверки устанавливаются специальными графиками, утвержденными руководителем предприятия. Поверка контрольно-измерительных средств производится в центральных измерительных лабораториях (ЦИЛ) предприятий, в контрольно-поверочных пунктах (КПП) цехов и специальных метрологических лабораториях.

Результаты поверки измерительных средств заносятся в специальные паспорта и аттестаты, хранящиеся при инструментах и приборах.

Поверка измерительных средств, так же, как и выполнение линейных измерений в пределах от I до 500 мм и измерение углов с длиной меньшей стороны до 500 мм, должна производиться в нормальных условиях. Стандарт устанавливает следующие значения основных влияющих на качество измерений величин:

температура окружающей среды - 20°С;

атмосферное давление - 101324,73 Па (760 мм рт. ст.);

относительная влажность - 58%.

Плоскопараллельные концевые меры длины

Плоскопараллельные концевые меры длины (рис.2) представляют собой наборы параллелепипедов (пластин, брусков, реже -цилиндрических стержней) из стали длиной до 1000 мм или твердого сплава длиной до 100 мм с двумя плоскими взаимно параллельными измерительными поверхностями (ГОСТ 9038-83).

Плоскопараллельные концевые меры длины применяются:

—для непосредственного измерения линейных размеров при самых разнообразных контрольно-проверочных работах ;

— для передачи размера единицы длины от первичного эталона  концевым мерам меньшей точности, для передачи размера от эталона до изделия.

Плоскопараллельные концевые меры длины являются основными средствами сохранения единства мер в машиностроении:

— как установочные меры для установки прибора или инструмента на нуль при относительном методе измерения;

— как образцовые меры для проверки точности инструментов и приборов:  штангенциркулей,  микрометров, индикаторов,  миниметров, оптиметров и т.д.;

— для настройки инструментов, приборов, станков. За размер концевой меры принимается номинальная длина с учетом отклонения длины и отклонения от плоскопараллельности. При составлении блоков мер погрешности суммируются. Рабочие поверхности мер выполняются настолько качественно, что при их методических соприкосновениях   проявляется   взаимное сцепление,  обусловленное действием межмолекулярных сил. Благодаря этому явлению, получившему название притираемость, меры легко собираются в блоки и не распадаются во время работы. Меры из стали выдерживают -500, из твердого сплава -300 притираний при контрольном усилии сдвига 15 Н.

Отечественные заводы изготовляют плоскопараллельные концевые меры, номинальные размеры которых указаны в стандарте ГОСТа 9038-83.

В зависимости от допускаемых отклонений номинальной длины и от плоскопараллельности концевых мер с учетом точности изготовления они относятся к тому или другому классу точности.

а) - плоскопараллельные; б) - цилиндрические

Рисунок I  Концевые меры

Концевые меры изготовляют следующих классов точности: 00, О, 1, 2, 3 - из стали; 00, О, 1, 2 и 3 - из твердого сплава. К каждому набору прилагают паспорт , включающий инструкцию по эксплуатации. Из четырех-пяти мер с градацией от 0,001 до 100 мм выпускаемых наборов можно составлять нужные блоки. Плитки комплектуются в наборы с разным количеством плиток (от 2-х до 112) и с разной градацией размеров (0,001,0,01,01,0,5,1 и др.).

При использовании плоскопараллельных концевых мер для непосредственных измерений применяются защитные плитки, которые вводятся попарно в любой блок и притираются с обеих сторон блока;
предохраняя измерительные поверхности основных концевых мер от преждевременного износа и повреждений при непосредственных измерениях (см, рис 2).

Для удобства, пользования концевыми мерами и расширения возможностей их применения изготовляются наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам (струбцинки, боковички, лекальная линейка, державка с основанием).

При составлении блоков заданных размеров следует использовать минимальное количество плиток (не больше 3-4).

Помимо деления плиток на классы они подразделяются еще по точности аттестации на 5 разрядов: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. (1 – самый точный, 5 - самый грубый). Разряд определяется предельной погрешностью измерения самой плитки при определении ее действительного размера и допустимым отклонением от плоскопараллельности.

Концевые меры длины могут быть аттестованы по разряду или классу точности.

При получении блоков из концевых мер. аттестованных по классу точности, оценивается размер с учетом случайных погрешностей отклонения от номинального значения и от плоскопараллельности. Случайные погрешности, как правило, подчиняются вероятностному закону нормального распределения, и поэтому они подвергаются квадратичному суммированию с оценкой и знаком ±:

= ±

где  i - погрешность каждой меры.

В процессе притирания мер в блоки добавятся дополнительные погрешности по притирочному слою. Эти погрешности носят систематический характер и ведут к увеличению размера, имея знак "+". Можно заметить, что число их будет на единицу меньше числа мер в блоке. Анализируя систематические погрешности, заметим, что эти величины различны для разных номинальных значений мер. Они изменяются от 0,1 до 0,4 мкм для размеров мер 0,1 ... 100 мкм.

Можно усреднённо принять  = 0,3 мкм. Допускаемые отклонения концевых мер приведены в таблице 1.

| Размеры мер, мм | Допускаемые отклонения концевых мер, мкм, для классов точности от номинального значения, (±) |
| --- | --- |
|  | 00 | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| До 10 | 0,05 | 0,18 | 0,10 | 0,18 | 0,35 | 0,08 |
| Св.10 до 25 | 0,07 | 0,27 | 0,14 | 0,27 | 0,55 | 1,20 |
| 25÷50 | 0,10 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,70 | 1,60 |
| 50÷75 | 0,12 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,90 | 2,00 |
| 75÷100 | 0,14 | 0,55 | 0,30 | 0,55 | 1,10 | 2,50 |
| 100÷150 | 0,20 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 1,60 | 3,00 |
| 150÷200 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |

Экспериментально- практическая работа

Методика составления блока и расчета его размера по заданному номинальному размеру

Подбор плиток для составления нужного нам блока (размера) следует начинать от последнего десятичного знака блока (размера). Затем подбирается плитка, обеспечивающая предпоследний десятичный знак блока (размера), и так далее. Методику составления блока плиток по заданному номинальному размеру лучше всего проследить на конкретном примере.

Таблица 1 Допускаемые отклонения концевых мер

Пример. Составить блок плиток, обеспечивающий размер 42,385 мм,

пользуясь набором в три плитки.

Решение:

выбираем   плитку,   обеспечивающую   третий   десятичный знак блока. Записываем ее значение - 1,005 мм;

выбираем   плитку,   обеспечивающую   второй   десятичный знак блока. Записываем ее значение - 1,38.

Две выбранные плитки дают размер 1,005 + 1,38 = 2,385 мм. Остается набрать блок с размером 42,385 -2,385 = 40 мм;

последняя плитка будет иметь размер равный 40 мм;

проверяем правильность составления блока:

плитка-1,005 мм;

плитка- 1,38 мм;

плитка - 40,00 мм.

Сумма 42,385 мм.

Пример решения для одного блока.

Таблица 2 Выбор концевых мер для составления блока

| Блок | Концевая мера, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42,385 | 1,005 | 1,38 | 40,00 |  |

Таблица 3 Параметры расчетных отклонений размеров плиток и блока

| Исходный размер 42,385 класс мер 2 |
| --- |
| номинальный размер плиток, мм | Допускаемые отклонения от номинального значения, мкм |
| 1,005 1,38 4,00 | 0,35 0,35 0,70 |
| =42,385 | =±=0,8573*10-3 |
| Lбл=42,385±0,8573*10-3 |

Отчет о выполнении работы

Отчет о выполнении данной лабораторной работы оформляется в виде краткого конспекта.

Отчет также должен включать в себя краткую методику составления блока концевых мер и методику определения размера блока.

В конце отчета должны быть приведены расчет и результаты расчета размеров блоков концевых мер с учетом погрешностей изготовления каждой.

Размерность блоков и их количество задается каждому студенту согласно варианта.

Отчет о выполнении лабораторной работы оформляется в виде конспекта, где следует изложить:

–применение концевых мер длины и угловых мер;

–деление на классы и разряды;

–методика составления блоков.

Экспериментально-практическая работа:

–составить блоки мер для выданных размеров в соответствии с методикой;

–определить суммарную длину каждого блока мер с учетом погрешностей;

–результаты свести в таблицы.

Варианты задач работы выбираются по двум последним цифрам номера зачётной книжки. В этих случаях вариант определяется по сумме двух последних цифр зачётной книжки (см. таблицу 4).

Таблица 4 – Данные для выбора вариантов заданий к работе

| Шифр 2- последние цифры зачётной книжки | Темы работ |
| --- | --- |
|  | Вариант |
| 00;01; | 1 |
| 02;20;19 | 2 |
| 03;21,30 | 3 |
| 04;22;31;40 | 4 |
| 05;23;32;41;50 | 5 |
| 06;24;33;42;51;60 | 6 |
| 07;25;34;43;52;61;70 | 7 |
| 08;26;35;44;53;62;71;80 | 8 |
| 09;27;36;45;54;63;72;81;90 | 9 |
| 10;19;28;37;46;55;64;73;82 | 10 |
| 11;29;38;47;56;65;74;83;92 | 11 |
| 12;39;48;57;66;75;84;93 | 12 |
| 13;49;58;67;76;85;94 | 13 |
| 14;59;68;77;86;95 | 14 |
| 15;69;78;87;96 | 15 |
| 16;79;88;97 | 16 |
| 17;89;98 | 17 |
| 18;99 | 18 |

Таблица 5. Варианты работ

| Вариант | Блок, мм набор 1 | Блок, мм набор 1 | Блок, мм набор 2 | Блок, мм набор 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38,235 | 24,75 | 43,435 | 22,65 |
| 2 | 23,545 | 27,35 | 42,65 | 33,75 |
| 3 | 42,55 | 34,85 | 42,385 | 25,75 |
| 4 | 52,655 | 32,505 | 25,375 | 33,45 |
| 5 | 15,455 | 32,75 | 44,655 | 28,75 |
| 6 | 24,75 | 23,545 | 38,235 | 43,435 |
| 7 | 27,35 | 42,55 | 52,655 | 15,455 |
| 8 | 34,85 | 52,655 | 15,455 | 24,75 |
| 9 | 32,505 | 15,455 | 27,35 | 52,655 |
| 10 | 38,235 | 42,55 | 34,85 | 27,35 |
| 11 | 43,435 | 24,75 | 38,235 | 32,505 |
| 12 | 25,375 | 52,655 | 42,55 | 15,455 |
| 13 | 22,65 | 38,235 | 24,75 | 34,85 |
| 14 | 52,655 | 23,545 | 27,35 | 24,75 |
| 15 | 42,55 | 15,455 | 32,505 | 23,545 |
| 16 | 44,655 | 27,35 | 52,655 | 15,455 |
| 17 | 15,455 | 24,75 | 38,235 | 42,55 |
| 18 | 33,75 | 23,545 | 15,455 | 52,655 |

Для обучающихся дистанционно выбрать концевые меры из рисунка 1согласно таблицы состава наборов 1 или 2 и составить блоки и выполнить расчеты отклонений.

Состав наборов:

| № набора | Размер плитки (мм) | Градация (мм) | Кол-во в наборе (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор 1 (из 83 мер) класс мер 2 | 0,5 |  | 1 |
|  | 1,005 |  | 1 |
|  | от 1,0 до 1,5 (включит.) | 0,01 | 51 |
|  | от 1,6 до 2 | 0,1 | 5 |
|  | от 2,5 до 10 | 0,5 | 16 |
|  | от 20 до 100 | 10 | 9 |
| Набор 2 (из 112 мер) Класс мер 1 | 0,5 |  | 1 |
|  | 1,005 |  | 1 |
|  | от 1,0 до 1,5 (включит.) | 0,01 | 51 |
|  | от 1,6 до 2 | 0,1 | 5 |
|  | от 2,5 до 25 | 0,5 | 46 |
|  | от 30 до 100 | 10 | 8 |

56 последние цифры , то есть вариант 11

# Лабораторная работа 2

Измерения размеров штангенциркулями

1  Цель работы

Ознакомить студентов с различными типами штангенинструментов, с приемами измерения наружных и внутренних размеров деталей абсолютным контактным методом с помощью штангенинструмента, а также с устройством измерительного инструмента. На основе проведенных измерений делаются выводы о годности проверяемого изделия.

Необходимое оборудование и инструмент:

– комплекты образцовых мер;

– штангенинструменты.

Время проведения работы 2 часа.

2 Теоретическое содержание работы

Штангенинструменты являются измерительными средствами, широко применяемыми в машиностроении, поэтому знание типов штангенинструментов, их конструкции и приобретение навыков работы с ними обязательно.

Отсчетным устройством в штангениструментах является линейный нониус. Это приспособление позволяет отсчитывать дробные доли интервала делений основной шкалы штангенинструмента. При нулевом положении нулевые штрихи основной шкалы и шкалы нониуса совпадают. При этом последний штрих шкалы нониуса также совпадает со штрихом основной шкалы, определяющим длину Ln шкалы нониуса. При измерении шкала нониуса смещается относительно основной шкалы и по положению нулевого штриха шкалы нониуса определяют величину этого смещения, равную измеряемому размеру.

Из примеров расчетов видно, что если нулевой штрих нониуса располагается между штрихами основной шкалы, то следующие за ним штрихи нониуса также занимают промежуточные положения между штрихами основной шкалы. Ввиду того что деление шкалы нониуса отличатся от деления основной шкалы на величину С, каждое последующее деление нониуса расположено ближе предыдущего к соответствующему штриху основной шкалы. Совпадение какого-либо штриха нониуса с любым штрихом основной шкалы (показано отметкой) определяет, что расстояние от нулевого штриха основной шкалы, по которому производят отсчет целых делений, равно произведению цены деления на их количество.

Таким образом, отсчет измеряемой величины по шкале с нониусом складывается из отсчета целых делений по основной шкале и отсчета дробной части деления по шкале нониуса (рисунок 1,2).

Рисунок 1-Показания нониуса при вычислении размера: размер деления–0,1 мм.

Тогда размер измеряемой величины равен: 2мм+0,1мм*6дел.=2,6 мм

Рисунок 2- Показания нониуса при вычислении размера: размер деления–0,05 мм.

Тогда размер измеряемой величины равен: 11мм+0,05мм*13дел.=11,65мм

На рисунке 3 показаны различные типы штангенциркулей.

а                                                                      б

в

г

1,2–измерительные губки; 3–рамка нониуса; 4,5–зажимы; 6–хомуты; 7– гайки; 8–винты;

а– ШЦ-1, б– ШЦ-111, в– ШЦ-11, электронный–EDK

Рисунок 3-Типы штангенциркулей.

Тип ШЦ-1 с двухсторонним расположением измерительных губок 1 и 2 (см. рис. 1а). Верхняя пара предназначена для внутренних измерений, нижняя - для наружных. Верхние губки расположены относительно основной шкалы нониуса так, что при измерении размеров отсчет ведется от нуля, как и при измерении наружных размеров. Линейка 5 служит для измерения глубин. Диапазон измерения 0÷150 мм, значения отсчета по нониусу 0,02 мм, класс точности 1, предел допускаемой погрешности ±0,02

Тип ШЦ-11 с двусторонним расположением измерительных губок (см. рис. 1.в), Нижняя пара служит для наружных и внутренних измерений, верхняя пара губок, имеющих заострения, служит для разметки, а также для наружных измерений.

Тип ШЦ-111 с односторонним расположением измерительных губок (см. рис. 1 б). Внутренние плоскости губок 1и 2 служат для наружных измерений, наружные цилиндрические поверхности - для внутренних измерений. К отсчету по шкале с нониусом следует прибавлять суммарную толщину двух губок, маркированную на них.

Для всех трех типов инструментов рамка со шкалой нониуса обозначена цифрой 3. Основная шкала нанесена на штанге, для закрепления рамки нониуса служит зажим 4. Штангенциркули ЩЦ-11 и ШЦ-111 имеют закрепляемые зажимами 5 хомутики 6 и гайки 7, служащие для микрометрической подачи губки (при застопоренном винтом 5 хомутике 6) при помощи винта 8.

Штангенциркули типа ЩЦ-1 выпускаются с пределами измерений 0-125 мм с величиной отсчета по нониусу 0,1 мм. Штангенциркули типа ЩЦ-11 и ШЦ-111 выпускаются с различными пределами измерений (верхний предел до 2000 мм) с величиной отсчета по нониусу 0,05 или 0,1мм.

Электронный штангенциркуль EDK с величиной отсчета по нониусу 0,01 класс точности 1, предел допускаемой погрешности ±0,01

Погрешность показаний штангенциркулей с величиной отсчета по нониусу 0,1мм...0,05 мм не должна превышать ±0,05мм. (ГОСТ 166-80). Для штангенциркулей больших размеров (1000-2000мм) погрешность не должна превышать ± 0.2 мм.

Для точной установки размера в ряде инструментов предусмотрена микрометрическая подача основной рамки; здесь необходимо:   предварительно  выставить   размер,   стопорным   винтом зафиксировать малую рамку, продольной подачей установить основную рамку точно на требуемый размер.

Штангенинструменты периодически должны подвергаться поверке в измерительных лабораториях, перед измерениями необходим внешний осмотр, а при необходимости проверка по эталону.

Методика проведения работы

При измерении штангенциркулем измерительные поверхности губок устанавливают до требуемого размера, обеспечивая соприкосновение с проверяемой поверхностью проверяемой детали, при этом необходимо обеспечить нормальное усилие и правильность измерения (отсутствие перекосов и перемещений). Нормальное измерительное усилие достигается легким контактированием при перемещении проверяемых поверхностей относительно инструмента. Затем рамка инструмента закрепляется большим и указательным пальцами правой руки. Показания считываются  при  установке  инструмента  прямо  перед  глазами (рис. 4), в противном случае неизбежно присутствие погрешности.

Рисунок 4- При чтении показаний инструмент следует держать прямо перед глазами

В таблице 1 приведены размеры допусков для измеряемых величин концевых мер и блоков.

Таблица 1 Величины допусков (мкм) для различных интервалов размеров (мм) и квалитетов

| Квали-теты | Интервалы (свыше)– до, мм |
| --- | --- |
|  | до 3 | 3-6 | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 |
| 1 | 0,8 | 1,0 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
| 5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 |

Оформление  выполнения работы

Выбрать необходимые инструменты на основе допуска детали и заполнить таблицу. Графически представить поля допуска каждого блока, согласно произведенным измерениям.  Блоки собираются из концевых мер согласно вариантам первой работы.

| Блок –...............,мм Концевые меры– ..........................,мм | Штангенциркуль Ш Ц-1 | Штангенциркуль Ш Ц-11 |
| --- | --- | --- |
|  | Номера измерений | Номера измерений |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1– Блок |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность % |  |  |  |  |  |  |
| 2– Блок |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность % |  |  |  |  |  |  |
| 3– Блок |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность % |  |  |  |  |  |  |
| 4– Блок |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность % |  |  |  |  |  |  |
| Σ погрешность% |  |  |  |  |  |  |
| Средняя погрешность % |  |  |  |  |  |  |

Для обучающихся дистанционно необходимо погрешности выбирать для каждого штангенциркуля с учетом паспортных данных произвольно в заданных отклонениях. Например для типа ШЦ-1 предел допускаемой погрешности ±0,02 (кроме 0).