# Лабораторная работа 2

Измерения размеров штангенциркулями

1  Цель работы

Ознакомить студентов с различными типами штангенинструментов, с приемами измерения наружных и внутренних размеров деталей абсолютным контактным методом с помощью штангенинструмента, а также с устройством измерительного инструмента. На основе проведенных измерений делаются выводы о годности проверяемого изделия.

Необходимое оборудование и инструмент:

– комплекты образцовых мер;

– штангенинструменты.

Время проведения работы 2 часа.

2 Теоретическое содержание работы

Штангенинструменты являются измерительными средствами, широко применяемыми в машиностроении, поэтому знание типов штангенинструментов, их конструкции и приобретение навыков работы с ними обязательно.

Отсчетным устройством в штангениструментах является линейный нониус. Это приспособление позволяет отсчитывать дробные доли интервала делений основной шкалы штангенинструмента. При нулевом положении нулевые штрихи основной шкалы и шкалы нониуса совпадают. При этом последний штрих шкалы нониуса также совпадает со штрихом основной шкалы, определяющим длину Ln шкалы нониуса. При измерении шкала нониуса смещается относительно основной шкалы и по положению нулевого штриха шкалы нониуса определяют величину этого смещения, равную измеряемому размеру.

Из примеров расчетов видно, что если нулевой штрих нониуса располагается между штрихами основной шкалы, то следующие за ним штрихи нониуса также занимают промежуточные положения между штрихами основной шкалы. Ввиду того что деление шкалы нониуса отличатся от деления основной шкалы на величину С, каждое последующее деление нониуса расположено ближе предыдущего к соответствующему штриху основной шкалы. Совпадение какого-либо штриха нониуса с любым штрихом основной шкалы (показано отметкой) определяет, что расстояние от нулевого штриха основной шкалы, по которому производят отсчет целых делений, равно произведению цены деления на их количество.

Таким образом, отсчет измеряемой величины по шкале с нониусом складывается из отсчета целых делений по основной шкале и отсчета дробной части деления по шкале нониуса (рисунок 1,2).

Рисунок 1-Показания нониуса при вычислении размера: размер деления–0,1 мм.

Тогда размер измеряемой величины равен: 2мм+0,1мм*6дел.=2,6 мм

Рисунок 2- Показания нониуса при вычислении размера: размер деления–0,05 мм.

Тогда размер измеряемой величины равен: 11мм+0,05мм*13дел.=11,65мм

На рисунке 3 показаны различные типы штангенциркулей.

а                                                                      б

в

г

1,2–измерительные губки; 3–рамка нониуса; 4,5–зажимы; 6–хомуты; 7– гайки; 8–винты;

а– ШЦ-1, б– ШЦ-111, в– ШЦ-11, электронный–EDK

Рисунок 3-Типы штангенциркулей.

Тип ШЦ-1 с двухсторонним расположением измерительных губок 1 и 2 (см. рис. 1а). Верхняя пара предназначена для внутренних измерений, нижняя - для наружных. Верхние губки расположены относительно основной шкалы нониуса так, что при измерении размеров отсчет ведется от нуля, как и при измерении наружных размеров. Линейка 5 служит для измерения глубин. Диапазон измерения 0÷150 мм, значения отсчета по нониусу 0,02 мм, класс точности 1, предел допускаемой погрешности ±0,02

Тип ШЦ-11 с двусторонним расположением измерительных губок (см. рис. 1.в), Нижняя пара служит для наружных и внутренних измерений, верхняя пара губок, имеющих заострения, служит для разметки, а также для наружных измерений.

Тип ШЦ-111 с односторонним расположением измерительных губок (см. рис. 1 б). Внутренние плоскости губок 1и 2 служат для наружных измерений, наружные цилиндрические поверхности - для внутренних измерений. К отсчету по шкале с нониусом следует прибавлять суммарную толщину двух губок, маркированную на них.

Для всех трех типов инструментов рамка со шкалой нониуса обозначена цифрой 3. Основная шкала нанесена на штанге, для закрепления рамки нониуса служит зажим 4. Штангенциркули ЩЦ-11 и ШЦ-111 имеют закрепляемые зажимами 5 хомутики 6 и гайки 7, служащие для микрометрической подачи губки (при застопоренном винтом 5 хомутике 6) при помощи винта 8.

Штангенциркули типа ЩЦ-1 выпускаются с пределами измерений 0-125 мм с величиной отсчета по нониусу 0,1 мм. Штангенциркули типа ЩЦ-11 и ШЦ-111 выпускаются с различными пределами измерений (верхний предел до 2000 мм) с величиной отсчета по нониусу 0,05 или 0,1мм.

Электронный штангенциркуль EDK с величиной отсчета по нониусу 0,01 класс точности 1, предел допускаемой погрешности ±0,01

Погрешность показаний штангенциркулей с величиной отсчета по нониусу 0,1мм...0,05 мм не должна превышать ±0,05мм. (ГОСТ 166-80). Для штангенциркулей больших размеров (1000-2000мм) погрешность не должна превышать ± 0.2 мм.

Для точной установки размера в ряде инструментов предусмотрена микрометрическая подача основной рамки; здесь необходимо:   предварительно  выставить   размер,   стопорным   винтом зафиксировать малую рамку, продольной подачей установить основную рамку точно на требуемый размер.

Штангенинструменты периодически должны подвергаться поверке в измерительных лабораториях, перед измерениями необходим внешний осмотр, а при необходимости проверка по эталону.

Методика проведения работы

При измерении штангенциркулем измерительные поверхности губок устанавливают до требуемого размера, обеспечивая соприкосновение с проверяемой поверхностью проверяемой детали, при этом необходимо обеспечить нормальное усилие и правильность измерения (отсутствие перекосов и перемещений). Нормальное измерительное усилие достигается легким контактированием при перемещении проверяемых поверхностей относительно инструмента. Затем рамка инструмента закрепляется большим и указательным пальцами правой руки. Показания считываются  при  установке  инструмента  прямо  перед  глазами (рис. 4), в противном случае неизбежно присутствие погрешности.

Рисунок 4- При чтении показаний инструмент следует держать прямо перед глазами

В таблице 1 приведены размеры допусков для измеряемых величин концевых мер и блоков.

Таблица 1 Величины допусков (мкм) для различных интервалов размеров (мм) и квалитетов

| Квали-теты | Интервалы (свыше)– до, мм |
| --- | --- |
|  | до 3 | 3-6 | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 |
| 1 | 0,8 | 1,0 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
| 5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 |

Оформление  выполнения работы

Выбрать необходимые инструменты на основе допуска детали и заполнить таблицу. Графически представить поля допуска каждого блока, согласно произведенным измерениям.  Блоки собираются из концевых мер согласно вариантам первой работы.

| Блок –...............,мм Концевые меры– ..........................,мм | Штангенциркуль Ш Ц-1 | Штангенциркуль Ш Ц-11 |
| --- | --- | --- |
|  | Номера измерений | Номера измерений |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1– Блок |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность % |  |  |  |  |  |  |
| 2– Блок |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность % |  |  |  |  |  |  |
| 3– Блок |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность % |  |  |  |  |  |  |
| 4– Блок |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность % |  |  |  |  |  |  |
| Σ погрешность% |  |  |  |  |  |  |
| Средняя погрешность % |  |  |  |  |  |  |

Для обучающихся дистанционно необходимо погрешности выбирать для каждого штангенциркуля с учетом паспортных данных произвольно в заданных отклонениях. Например для типа ШЦ-1 предел допускаемой погрешности ±0,02 (кроме 0).

- Набор 1. Блок 32,505.

Выбираем плитку, обеспечившую третий знак блока – 1,005

Выбираем плитку, обеспечившую второй знак блока – 1,50

Две выбранные плитки дают размер 1,005 + 1,50 = 2,505 мм.

Остается набрать блок с размером 32,505 – 2,505 = 30 мм.

Проверяем:

Плитка – 1,005

Плитка – 1,50

Плитка – 30,0

Сумма – 32,505

- Набор 2. Блок 52,655.

Выбираем плитку, обеспечившую третий знак блока – 1,005

Выбираем плитку, обеспечившую второй знак блока – 1,65

Две выбранные плитки дают размер 1,005 + 1,65 = 2,655 мм.

Остается набрать блок с размером 52,655 – 2,655 = 50 мм.

Проверяем:

Плитка – 1,005

Плитка – 1,65

Плитка – 50,0

Сумма – 52,655

Пример решения для одного блока.

Таблица 2 Выбор концевых мер для составления блока

| Блок | Концевая мера, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32,505 | 1,005 | 1,50 | 30,00 |  |
| 52,655 | 1,005 | 1,65 | 50,00 |  |

Таблица 3 Параметры расчетных отклонений размеров плиток и блока

| Исходный размер 32,505 класс мер 2 |
| --- |
| номинальный размер плиток, мм | Допускаемые отклонения от номинального значения, мкм |
| 1,005 1,50 3,00 | 0,35 0,35 0,70 |
| =32,505 | =±=0,8573*10-3 |
| Lбл=32,505±0,8573*10-3 |

| Исходный размер 52,655 класс мер 2 |
| --- |
| номинальный размер плиток, мм | Допускаемые отклонения от номинального значения, мкм |
| 1,005 1,65 5,00 | 0,35 0,35 0,90 |
| =32,505 | =±=1,1025*10-3 |
| Lбл=52,655±1,1025*10-3 |